## Sheet1
附件：
天津市碳排放计量能力建设指导目录（发电设施，2025版）
序号 | 参量名称 |  | 获取参量方式（计量/检测） | 适用的检测标准/方法 | 主要测量仪器/系统 | 适用的检定规程/校准规范 | 社会公用计量标准装置名称
1 | 化石燃料消耗量 | 燃煤消耗量 | 计量 | / | 耐压式计量给煤机 | 连续累计自动衡器(皮带秤)检定规程 (JJG 195) | 自动衡器检定装置/连续累计自动 衡器(皮带秤)检定装置
|  |  |  | / | 皮带秤
|  |  |  | / | 动态轨道衡 | 自动轨道衡检定规程 (JJG 234) | 自动轨道衡检定装置
|  |  |  | / | 汽车衡 | 数字指示秤检定规程 (JJG 539) | 非自动衡器检定装置
|  |  |  | / | 电子汽车衡 | 电子汽车衡(衡器载荷测量仪法)检定规程 (JJG 1118)
|  |  |  | / | 轨道衡 | 数字指示轨道衡检定规程 (JJG 781)
|  | 燃油消耗量 | 计量 | / | 容积式流量计 | 液体容积式流量计检定规程 (JJG 667) | 液体流量标准装置
[5 empty] | 涡轮流量计 | 涡轮流量计检定规程 (JJG 1037)
[5 empty] | 科里奥利质量流量计 | 科里奥利质量流量计检定规程 (JJG 1038)
[5 empty] | 超声流量计 | 超声流量计检定规程 (JJG 1030)
[5 empty] | 涡街流量计 | 涡街流量计检定规程 (JJG 1029)
|  |  |  | / | 汽车衡 | 数字指示秤检定规程 (JJG 539) | 非自动衡器检定装置
|  | 燃气消耗量 | 计量 | / | 气体超声流量计 | 超声流量计检定规程 (JJG 1030) | 气体流量标准装置
[5 empty] | 气体涡轮流量计 | 涡轮流量计检定规程 (JJG 1037)
[5 empty] | 气体涡街流量计 | 涡街流量计检定规程 (JJG 1029)
[5 empty] | 旋进旋涡流量计 | 旋进旋涡流量计检定规程 (JJG 1121)
[5 empty] | 科里奥利质量流量计 | 科里奥利质量流量计检定规程 (JJG 1038)
[5 empty] | 旋转容积式气体流量计 | 气体容积式流量计检定规程 (JJG 633)
[5 empty] | 差压式流量计 | 差压式流量计检定规程 (JJG 640)
2 | 碳含量/氢含量 | 燃煤碳含量/氢含量 | 检测 | 煤中碳和氢的测定方法 (GB/T 476) 煤的工业分析方法 (GB/T 212) | 碳氢测定仪 | 元素分析仪校准规范 (JJF 1321) | 元素分析仪校准装置
[5 empty] | 工业天平 | 电子天平检定规程 (JJG 1036) | 电子天平检定装置
分析天平
[5 empty] | 干燥箱 | 环境试验设备温度、湿度参数校准规范 (JJF 1101) | 环境试验设备温度、湿度校准装置
[5 empty] | 马弗炉 | 箱式电阻炉校准规范 (JJF 1376) | 箱式电阻炉校准装置
[5 empty] | 气体流量计 | 浮子流量计检定规程 (JJG 257) | 钟罩式气体流量标准装置
|  |  |  | 煤中碳氢氮的测定仪器法 (GB/T 30733) | 碳氢氮元素测定仪 | 元素分析仪校准规范 (JJF 1321) | 元素分析仪校准装置
煤的元素分析 (GB/T 31391)
|  |  |  | 燃料元素的快速分析方法 (DL/T 568) | 碳氢氮元素分析仪
|  | 燃油碳含量/氢含量 | 检测 | 燃料元素的快速分析方法 (DL/T 568) | 碳氢氮元素分析仪 | 元素分析仪校准规范 (JJF 1321) | 元素分析仪校准装置
|  |  |  | 火力发电厂燃料试验方法 第9部分：燃油中碳和氢元素的测定 (DL/T 567.9) | 碳氢测定仪 (三节炉和二节炉法)
|  | 燃气碳含量/氢含量 | 检测 | 天然气的组成分析 气相色谱法 (GB/T 13610) | 气相色谱仪 | 气相色谱仪检定规程 (JJG 700) | 气相色谱仪检定装置
气体中一氧化碳、二氧化碳和 碳氢化合物的测定气相色谱法 (GB/T 8984)
3 | 低位发热量 | 燃煤低位 发热量 | 检测 | 煤的发热量测定方法 (GB/T 213) | 氧弹热量计 | 氧弹热量计检定规程 (JJG 672) | 氧弹热量计检定装置
[5 empty] | 分析天平 | 电子天平检定规程 (JJG 1036) | 电子天平检定装置
电子天平
|  | 燃油低位 发热量 | 检测 | 火力发电厂燃料试验方法 第8部分：燃油发热量的测定(DL/T 567.8) 煤的发热量测定方法 (GB/T 213) | 氧弹热量计 | 氧弹热量计检定规程 (JJG 672) | 氧弹热量计检定装置
[5 empty] | 分析天平 | 电子天平检定规程 (JJG 1036) | 电子天平检定装置
电子天平
|  | 燃气低位 发热量 | 检测 | 天然气的组成分析气相色谱法 (GB/T 13610) | 气相色谱仪 | 气相色谱仪检定规程 (JJG 700) | 气相色谱仪检定装置
天然气发热量、密度、相对密度和沃泊指数的计算方法 (GB/T 11062)
4 | 全水分 |  | 检测 | 煤中全水分的测定方法 (GB/T 211) | 干燥箱 | 环境试验设备温度、湿度参数校准规范 (JJF 1101) | 环境试验设备温度、湿度参数校准装置
[5 empty] | 工业天平 | 电子天平检定规程 (JJG 1036) | 电子天平检定装置
分析天平
|  |  |  | 煤中全水分测定自动仪器法 (DL/T 2029) | 全自动热重仪器 | 工业分析仪检定规程 (JJG 1140) | 工业分析仪检定装置
[6 empty] | 环境试验设备温度、湿度参数校准规范 (JJF 1101) | 环境试验设备温度、湿度校准装置
[6 empty] | 电子天平检定规程 (JJG 1036) | 电子天平检定装置
5 | 水分、灰分、挥发分 |  | 检测 | 煤的工业分析方法 (GB/T 212) | 干燥箱 | 环境试验设备温度、湿度参数校准规范 (JJF 1101) | 环境试验设备温度、湿度校准装置
[5 empty] | 工业天平 | 电子天平检定规程 (JJG 1036) | 电子天平检定装置
分析天平
[5 empty] | 马弗炉 | 箱式电阻炉校准规范 (JJF 1376) | 箱式电阻炉校准装置
[5 empty] | 气体流量计 | 浮子流量计检定规程 (JJG 257) | 钟罩式气体流量标准装置
|  |  |  | 煤的工业分析方法仪器法 (GB/T 30732) | 工业分析仪 | 工业分析仪检定规程 (JJG 1140) | 工业分析仪检定装置
煤的工业分析 自动仪器法 (DL/T 1030)
6 | 全硫 |  | 检测 | 煤中全硫的测定方法 (GB/T 214) | 全硫测定仪 | 煤中全硫测定仪检定规程 (JJG 1006) | 煤中全硫测定仪检定装置
|  |  |  | 煤中全硫测定红外光谱法 (GB/T 25214) | 红外光谱仪 | 煤中全硫测定仪检定规程 (JJG 1006) | 煤中全硫测定仪检定装置
[5 empty] | 电子天平 | 电子天平检定规程 (JJG 1036) | 电子天平检定装置
7 | 电能 | 购入使用电量 | 计量 | / | 交流电能表 | 电子式交流电能表检定规程 (JJG 596) | 电能表检定装置
机电式交流电能表检定规程 (JJG 307)
|  |  |  | / | 电压互感器 | 测量用电压互感器检定规程 (JJG 314) | 电压互感器标准装置
|  |  |  | / | 电流互感器 | 测量用电流互感器检定规程 (JJG 313) | 电流互感器标准装置
|  | 发电量 | 计量 | / | 交流电能表 | 电子式交流电能表检定规程 (JJG 596) | 电能表检定装置
机电式交流电能表检定规程 (JJG 307)
|  |  |  | / | 电压互感器 | 测量用电压互感器检定规程 (JJG 314) | 电压互感器标准装置
|  |  |  | / | 电流互感器 | 测量用电流互感器检定规程 (JJG 313) | 电流互感器标准装置
8 | 供热量 |  | 计量 | / | 热能表 | 热能表检定规程 (JJG 225) | 热能表检定装置
|  |  |  | / | 电磁流量计 | 电磁流量计检定规程 (JJG 1033) | 液体流量标准装置
|  |  |  | / | 超声流量计 | 超声流量计检定规程 (JJG 1030)
|  |  |  | / | 差压式流量计 | 差压式流量计检定规程 (JJG 640)
|  |  |  | / | 涡街流量计 | 涡街流量计检定规程 (JJG 1029)
|  |  |  | / | 工业热电偶 | 廉金属热电偶校准规范 (JJF 1637) | 廉金属热电偶校准装置
|  |  |  | / | 工业热电阻 | 工业铂、铜热电阻检定规程 (JJG 229) | 工业铂、铜热电阻检定装置
|  |  |  | / | 温度变送器 | 温度变送器校准规范 (JJF 1183) | 温度变送器（带传感器）校准装置
|  |  |  | / | 精密压力表 | 弹性元件式精密压力表和真空表检定规程 (JJG 49) | 数字压力计标准装置
|  |  |  | / | 一般压力表 | 弹性元件式一般压力表、压力真空表和真空表检定规程 (JJG 52)
|  |  |  | / | 压力变送器 | 压力变送器检定规程 (JJG 882)
差压变送器
|  |  |  | / | 数字压力计 | 数字压力计检定规程 (JJG 875)
|  |  |  | / | 流量积算仪 | 流量积算仪检定规程 (JJG 1003) | 流量积算仪检定装置